消毒供应中心设备明细清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **去污区设备** | **设备名称** | **购买****数量** | **备注** |
| 全自动清洗消毒机 | 1台 | / |
| 负压真空清洗机 | 1台 | 自动双开门 |
| 医用煮沸槽 | 1台 | 86升，内腔尺寸：700X380X310 |
| 医用煮沸槽 | 1台 | 升级式86升，内腔尺寸：700X380X310（内腔尺寸长度大于700） |
| 医用干燥柜 | 2台 | 须备：前.后门（双门）。用于耐高温器械干燥。 隔断式双开门。9层托盘。 |
| 真空干燥柜 | 1台 | 用于细长管腔类器械的低温真空干燥；双门隔断式，容积： 100L，由 2 个容积 50L 的舱体组成； 2个舱体可独立控制；装载量4个器械托盘。 |
| 医疗器械周转箱 | ≥50个 | 600\*400\*330（规格多种，按实际工作配备） |
| 医疗器械周转车 | ≥5台 |  |
| 水处理系统（一用一备）二级反渗透纯水机 | 1套 | 软水8T/H+纯水2T/H；用途：用于供应室设备供水，规范要求配备设备。1、产水量：1500-2000L/h；2、水质要求：电导率≤5μs/cm，温度不超过25度。 |
| 除锈箱 | 1台 | 26升；最好是升降式。 |
|  | 牙科器械清洗工作台 | 1台 | 双层结构；不锈钢；下层镂空。1800X1100X800mm |
|  | 牙科手机清洗机 | 1台 | 清洗手机数量30只；主要功能带清洗.注油.干燥一体 |
|  | 主管工作站（电脑桌） | 1个 | 不锈钢；也可是其他耐潮湿，耐腐蚀，便于清洁的器材。1200X600X800mm。 |
|  | 组合式污物清洗槽  | 1套 | 双槽；从左至右；不锈钢；1800X600X950；带抽拉式冷.热式水龙头，出水方式具有水柱.花洒两种出水方式。 |
|  | 组合式污物清洗槽  | 1套 | 三槽；从左至右；不锈钢；1800X600X900；带抽拉式冷.热式水龙头，出水方式具有水柱.花洒两种出水方式。 |
|  | 污物清洗槽  | 1个 | 单槽；不锈钢；600X600X900；带抽拉式冷.热式水龙头，出水方式具有水柱.花洒两种出水方式。 |
|  | 清洗工作站 | 1台 | 双层结构；不锈钢；下层镂空；1200X800X800 |
|  | 落地式超声波清洗机 | 1台 | 新增。升级式；86升；80KHZ；单频； |
|  | 医用器械清洗工作站 | 1套 | 1、 规范操作流程，从左至右。具有二类医疗器械注册证。2、 柜体采用SUS304不锈钢材质，槽体采用316L不锈钢。设备材料整体通过酸性钝化表面防锈处理。设备整体高背板设计。3、 配蒸汽清洗机、酶洗槽、超声清洗槽、漂洗槽、煮沸消毒器、沥水干，设备一体化模块化设计。4、 采用集成化微电脑控制操作系统。 |
|  | 电动传递窗 | 2套 | （手.电动）开门。900\*900\*900mm.不锈钢材质。安装于去污区传递到检查灭菌区。 |
|  | 电动传递窗 | 1套 | （手.电动开门）。900\*900\*900mm。不锈钢材质。安装于阳性清洗区到去污区。 |
| **灭菌区设备** | 脉动真空压力蒸汽灭菌器 | 1台 | 用途：用于耐高温、湿热灭菌器械灭菌。容积：1500或1600L；地上安装；使用寿命15年/30000次灭菌；内接蒸汽，自动平移门。 |
| 过氧化氢低温等离子灭菌器 | 1台 | 用途：用于不耐高温湿热灭菌物品的低温灭菌设备。灭菌室容积：150L，单门、电动升降门。 |
| 环氧乙烷灭菌器 | 1台 | 带报警器、解析器。环氧乙烷灭菌器因为灭菌过程管理要求非常严格， |
| 洁净干燥台 | 2台 | 304不锈钢材质；带等离子消毒装备。 |
| 电动传递窗 | 3个 | 1、（手.电动）开门。2、900\*900\*900mm.3、不锈钢材质。 |
| 医用裁纸封口一体机 | 1台 | 自带打印功能；低温和高温可以调整。 |
| 医用绝缘检测仪 | 1台 |  |
| 辅料打包间 | 辅料打包台 | 2个 | 用途：用于辅料打包。1.台面为理化板材质、其他部分采用不锈钢材质。2.外形尺寸：1800×1300×800mm。下层镂空。 |
| 辅料柜 | 4个 | 用途;辅料物品的存放 1、材质为不绣刚材质。2/1200\*470\*1750。 |
| 辅料库房花格货架 | ≥13个 | 1、不锈钢材质。2、1200\*500\*1600四层货架。可按场地实际情况调整。 |
| 无菌物品存放区 | 花格货架 | ≥18个 | 1、不锈钢材质。2、1200\*500\*1600四层货架。可按场地实际情况调整。 |
| 检查包装及灭菌区 | 器械柜 | 4个 | 1、不锈钢材质，2、900\*400\*1750.3、四层可调式隔板，4、可视化玻璃窗 |
| 待检物品存放货架 | 4个 | 1、不锈钢材质。2、1200\*500\*1600四层货架。 |
| 检查打包台 | 4个 | 视现场实际情况订做。下层镂空。 |
| 器械检查放大镜 | 6个 | 视打包台情况，购买伸缩臂或台式的，自带光源。 |
| 高压气枪 | 4个 | 用途：用于不同类型器械干燥，介入洁净气源 |
| 洁净压缩气源 | 1套 | 用途：用于消毒供应中心集中供洁净压缩空气，产气量800L/min/台。1、提供洁净空气，过滤精度0.01μm；2.用于器械的干燥，避免器械消毒后二次污染、产生院感风险。 |
| 软件系统 | 消毒供应中心追溯系统 | 1套 | 设备监控纪数据归档、质量追溯管理系统 |
| 监控系统 |  | 1套 | 根据实际情况安装 |
|  |  |  |  |

注：此清单为初步需求清单，最终以实际为准。