超声乳化治疗仪配置需求书

超声乳化治疗仪配置性能需求及主要技术指标：

1.功能：眼科超声乳化仪，用于白内障摘除术，包含超声乳化、灌注抽吸、前部玻璃体切除等功能。

2.显示系统：中文和英文等多种语言；液晶直观触摸屏，带语音确认功能，可快速设置及轻松访问。

3.横向超声，联合横向和纵向的超声乳化技术，三维超声碎核技术通过超乳针头椭圆形运动，横纵结合对软硬核块进行高效打击，持续的乳化减少堵塞现象，增强超乳针头末端的跟随性和核块握持力，适用于任何形态超乳针头。

4.冷超声，能量输出和间隔时间均可精确到1ms，减少超乳热量产生，从而消除能量对眼组织的热损伤，术后角膜透明清澈。

5.多种能量模式：冷超声、连续、多重爆破、连续爆破等，满足不同医师个性化需求。

6.超声乳化手柄：频率38 KHz或40 KHz，纤细轻巧，坚固耐用，可高温高压消毒重复使用。

7.超声乳化针头：多种超乳针头可选，能适合2.2mm、3.0mm等多种手术切口。

8.液流系统：蠕动泵、一次性管道和可重复使用管道均能使用；最大负压大于500mmHg，可选择面板或线性；最大流速可达60cc/分钟，可选择面板或线性。

9.前房稳定系统：可实现高负压的手术，让术者体会到最佳的握持力，并在堵塞解除前提前调节负压，使前房更稳定、手术更安全。

10.堵塞模式：机器能自动识别是否抓到核，针头堵塞时按预设的程序自动切换能量模式大小和流速大小，以保证手术安全高效。

11.泵限压点设置功能：可任意设置泵限压点（10%～100%），满足不同医生和病例手术要求。

12.前部玻璃体切除：最高切速需要大于1200次/分钟，可选多种玻切头进行手术，可设置灌注抽吸切割和灌注切割抽吸。

13.脚踏：可设置脚踏行程比例，可编程多种功能，包括：流速、负压、能量、回吐、连续灌注、切换模式等。

14.快速的一键式灌注/调谐，完成检测机器自动进入超声乳化模式。