附件1：项目内容
	序号
	科室
	名称
	年用量
	单位
	最高限价（元）
	备注

	1
	呼吸内科
	一次性肺功能仪用过滤器
	2500
	个
	8
	1.上盖接口30M，下盖接口30.5F。
2.泄漏：在100mbar压力下，泄漏量小于5ml/min。
3.细菌/病毒过滤效果：细菌过滤率（BFE）>99.99%，病毒过滤效率（VFE）>99.9%。
4.气流阻力：在30L/min时的流阻须<0.5cmH₂O。
5.独立包装。
6.要求一类医疗器械注册证

	2
	康复科
	理疗电极片
	8000
	包
	9.8
	 1.技术参数要求：规格尺寸50mm×70mm（长×宽）（参考规格），电极接口类型2.0导线式接口，导线长度（带电插孔线长度）>80mm；导线连接牢度（电极导线与电极基材的连接牢度）>2.94N；导电性能：每一电极对的阻抗≤3kΩ；粘性要求：持粘性下滑位移≤5mm/60分钟
2.配置要求：配套要求应与医院现有中低频治疗仪、吞咽治疗仪等设备接口兼容（2.0接线式）；同一患者可重复使用次数需明确标注。
3.符合医用级材料标准，不得含有药物成分。
4.独立包装
5.要求一类医疗器械注册证

	3
	创伤骨科
	生物蛋白海绵
	30
	盒
	1250
	1.适用于新鲜创面、溃疡、褥疮等组织修复与愈合。具有修复神经纤维、促进新生毛细血管生成、促进细胞再生的作用。
2.生物可降解，产品含有生物因子。
3.要求三类医疗器械注册证

	4
	ICU
	一次性使用经鼻气管插管
	100
	条
	74
	1.材质柔软，管身内置钢丝加强，配置高容低压套囊，带指示球囊单向充气阀
2.管身全程X光不透射线显影，管体刻度标识清晰，末端带墨菲孔
3.标准15mm通用接头，可直接连接呼吸机、麻醉机 
4.覆盖ID6.5-8.0mm临床常用规格
5.独立无菌包装
6.要求二类医疗器械注册证

	5
	ICU
	螺旋型空肠营养管
	100
	条
	310
	1.管长145cm，螺旋头端，配套可移除不锈钢导丝。  
2.管身全程X光不透射线显影，管体带有清晰厘米刻度
3.接头适配标准肠内营养输注装置
4.生物相容性好，材质柔软耐胃酸腐蚀，体内留置期不少于3个月
5.独立无菌纸塑包装
6.配套管身固定装置
7.要求二类医疗器械注册证

	6
	口腔科
	一次性使用口腔器械盒
	5000
	个
	5.9
	1.规格一：口腔盘1个、口镜1个、探针1个、牙科用镊1个、吸唾管1条、吸唾管薄膜套1个、检查巾1张、医用垫巾1张、棉球4粒、医用检查手套小码两对、三用枪套一个、牙椅灯手柄套两个
2.规格一：口腔盘1个、吸唾管1条、吸唾管薄膜套1个、医用检查手套小码两对、棉球4粒、三用枪套一个、检查巾1张、医用垫巾1张、牙椅灯手柄套两个（分别报价）
3.要求二类医疗器械注册证

	7
	功能科
	超声隔离透声膜
	1000
	个
	4.5
	1.110x14mm（参考规格）
2.独立灭菌包装，适用于介入超声操作探头防护。
3.适配本科室腹部探头和浅表探头
4.要求二类医疗器械注册证
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