附件1：项目内容

	序号
	科室
	名称
	数量
	参考参数

	1
	骨二区
	手术器械包
	1.扩孔器     7个
2.打入器      1个
3. 剥离器     3个

4.骨锤        1个

5.植骨漏斗    1对

6.脊柱手术用神经拉钩  3个

7.骨铰刀      1把

8.骨刀        4把

9.骨用牵开器  3个

10.椎板咬骨钳 4把

11.髓核钳     4把

12.刮匙       2个

	1.用于脊柱疾患类手术中的基础手术操作，由刮匙、骨刀、骨科定位器、骨用牵开器、剥离器、打入器、骨锤、脊柱手术用神经拉钩、植骨漏斗、扩孔器、椎板咬骨钳、髓核钳、冲洗吸引管和骨铰刀组成。

2.器械包中的产品主要采用不锈钢材料制成，物理性能：（1）硬度：各工具工作部位的硬度为（40～55）HRC。椎板咬骨钳头部硬度值差不大于4HRC。

（2）表面粗糙度：光亮工作表面Ra0.4μm，无光亮工作面Ra0.8μm。

（3）耐腐蚀性：产品金属外表面耐腐蚀性能按YY/T0149-2006《 医用不锈钢耐腐蚀性能试验方法》中5 沸水试验法进行，并应符合YY/T0149-2006《医用不锈钢耐腐蚀性能试验方法》中5.4实验 评价 b 级的要求：有腐蚀痕迹，经擦拭即可除去。（需提供技术白皮书或产品说明书或产品手册作为证明资料）

3.骨用牵开器：为各种形式（如钝型、锐型、开窗型、深型）的钩状结构，手动操作、自锁式手术器械。（1）半套管牵开器：工作长度60mm，杆部直径15mm，（2）半套管牵开器：工作长度70mm，杆部直径15mm 。（3）半套管牵开器：工作长度80mm，杆部直径15mm 。

4.植骨漏斗7mm，杆部长度16cm，植骨推棒7mm，标部长度16mm。

5、骨锤350g。

6.骨铰刀由手柄或接头和具有扩孔切削刃的刀头组成，头部宽度9mm, 杆部长度 200mm，杆直径8mm。

7.刮匙：该产品由头部和柄部组成，在近端有手柄，远端为具锋利边缘的匙形凹尖。（1）刮匙（前弯带齿），头部宽度3mm，杆部长度150 mm，手柄直径22mm。（2）刮匙头部宽度7mm，杆部长度150mm，头部结构：前弯带齿。

8.骨刀：由刀片和手柄组成， 远端有坚硬、锋利、单刃配置的切割刀片，手柄位于其近端。骨刀：头部结构：直型，头部宽度7mm，手柄长度120mm。骨刀：头部形状：方角型，头部宽度6mm，手柄长度125mm。骨刀：头部结构：左弯，头部宽度3mm，手柄长度120mm。骨刀：头部结构：右弯，头部宽度3mm，手柄长度120mm。

9. 肌肉剥离器，该产品由头部和柄部组成，柄的顶端为椭圆形或弧形的片状板，其刃有锐性和钝性之分。柄部长度105mm

10. 脊柱手术用神经拉钩：该产品由头部和柄部组成，头部带钩头。（1）头部直径1.5mm，头部长度5mm, 手柄长度120mm。（2）头部直径6mm，头部长度8mm, 手柄长度120mm。

11.扩孔器：5mm外径15mm ，扩孔芯（实芯）7mm。

12.神经剥离子：（1）神经剥离子工作长度25cm。2. 弯曲双头，一头直角，一头弧形，头部5mm，工作长度25cm。

13.椎板咬骨钳：该产品由钳柄、钳头、弹簧片和鳃轴螺钉组成，型式可有单关节、双关节、颅骨。其中单关节咬骨钳钳头可分为直型和角（前）弯型，双关节咬骨钳钳头有直型、角（前）弯型和棘突型；

（1）一体式，头部形状直型，宽度2mm，长度180mm，角度90°

（2）一体式，头部形状直型，宽度2mm，长度180mm，角度130°

（3）一体式，头部形状直型，宽度4mm，长度220mm，角度130°

（4）一体式，头部形状弧形，宽度4mm，长度220mm，角度130°

14.髓核钳：该产品由钳柄、钳头、弹簧片和鳃轴螺钉组成。

（1）指圈式髓核钳（平口）杆部长度190mm，头部直径2mm。
（2）指圈式髓核钳（平口）杆部长度190mm，头部直径3mm。
（3）指圈式髓核钳（弯头平口）杆部长度190mm，头部直径3mm。
（4）指圈式髓核钳（弯头平口）杆部长度190mm，头部直径4mm。

	2
	骨二区
	内窥镜        

	    1条
	匹配施乐辉关节镜主机

插入部分最大宽度：3.5mm（圆形）；工作长度170mm

视向角：25°，视场角2W:65°，设计光学工作距离：3mm，光学镜的有效景深范围：2mm～5mm。


注：1.以上参数仅供参考

2.手术器械包和内窥镜需同时参与调研
